Aeris

Technical Design Document
Personal Environmental Exposure & Decision Support

ฉบับสำหรับการพัฒนาและทดสอบต้นแบบ
ปีการศึกษา 2569

# สารบัญ

# 1. System Overview

Aeris เป็นระบบตรวจวัดและช่วยตัดสินใจด้านสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืด ต่อจาก AirSentinel จาก area-level monitoring ไปสู่ individual exposure tracking ประกอบด้วย Station/Portable sensing และ Mobile/Smartwatch พร้อม Data Quality, Exposure Event, Personal Baseline, Pattern Detection, Decision Engine และ Explainability

## 1.1 Goals

วัดสภาพแวดล้อมใกล้ผู้ใช้

ประเมิน personal exposure ตามเวลาและบริบท

ตรวจคุณภาพข้อมูลก่อนใช้ decision

สร้าง baseline เมื่อมี sample เพียงพอ

แสดงผลที่อธิบายได้

## 1.2 Non-goals

ไม่วินิจฉัยโรค

ไม่ยืนยันสาเหตุของอาการ

ไม่รับประกันว่าจะไม่เกิด asthma attack

ไม่สั่งยาแทนแพทย์

ไม่แปลง association เป็น medical probability โดยไม่มี validation

# 2. Architecture

| Layer | Component | Technology | หน้าที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| Portable | ESP32-S3 + PM + T/RH | BLE | personal exposure |
| Station | AirSentinel Node | Wi-Fi/MQTT | area context |
| IoT | AWS IoT Core | MQTT/TLS | messaging |
| Ingestion | Lambda/Kinesis | serverless | validate/ingest |
| API | FastAPI/Python | REST/WebSocket | บริการระบบ |
| Storage | InfluxDB + PostgreSQL | DB | time-series/relational |
| Intelligence | Quality/Exposure/Baseline/Pattern/Decision | Python | analysis |
| Client | Mobile/Watch | BLE/API | decision interface |

## 2.1 Data Flow

Portable → BLE → Smartphone Gateway → Backend → Validation → Database → Exposure → Baseline → Pattern → Decision → Explainability → Mobile/Watch; Station → MQTT/TLS → Backend → Destination Assessment

# 3. Portable Hardware Design

| Component | Technology | Reason |
| --- | --- | --- |
| MCU | ESP32-S3 | reuse + BLE/Wi-Fi/TinyML |
| PM | PMS7003-class | PM2.5/PM10 |
| T/RH | SCD40-class | context/compensation |
| Display | OLED/e-paper/RGB | local status |
| Battery | Li-ion/LiPo | portable |
| Security | ATECC608A-class | device identity |
| Connectivity | BLE + Wi-Fi | phone/cloud |

## 3.1 MVP Boundary

MVP ไม่ควรเพิ่ม GPS, SpO2, microphone, heart-rate sensor หรือ actuator ทางการแพทย์โดยไม่มี use case ที่พิสูจน์แล้ว เพราะเพิ่มต้นทุน พลังงาน ความซับซ้อน และ regulatory risk

## 3.2 Power Management

Deep sleep

Batch telemetry

Interval BLE

ลด Wi-Fi retries

แยก battery health จาก environmental status

# 4. Data Contract

{"schema_version":"1.0","device_id":"P001","timestamp":"2026-08-11T14:30:00Z","pm25":34.2,"temperature":31.2,"humidity":71.4,"battery":82,"sensor_status":"OK","quality_score":0.96}

## 4.1 Decision Event

{"decision":"CAUTION","confidence":"MEDIUM","reason_codes":["PM25_ABOVE_PERSONAL_BASELINE","PERSONAL_EXPOSURE_ELEVATED"]}

# 5. Algorithms

## 5.1 Data Quality

ตรวจ freshness, missing/impossible values, sensor status, warm-up และ spike ก่อนใช้ข้อมูล หาก PM sensor invalid ต้องไม่สร้าง PM-based caution

## 5.2 Environmental State

จัดสถานะเชิงวิศวกรรม เช่น NORMAL/CAUTION/HIGH โดย threshold ต้องทดสอบได้และไม่ควรเรียกว่า medical threshold

## 5.3 Exposure Aggregation

รวมค่าที่ valid ตามเวลาและบริบท เช่น PM2.5 + duration + event count เพื่อไม่ให้ค่าจุดเดียวถูกตีความเป็น exposure ทั้งช่วง

## 5.4 Personal Baseline

เมื่อ sample เพียงพอ สร้างช่วงอ้างอิงส่วนบุคคล เช่น median และ dispersion หากข้อมูลน้อยให้ insufficient sample และยังไม่ personalize

## 5.5 Pattern Detection

ตรวจ association ระหว่าง exposure กับ symptom events และรายงานเป็นรูปแบบที่ควรสังเกต ไม่ใช่สาเหตุ

## 5.6 Decision Engine

ถ้า quality ต่ำ → NO_DATA/UNKNOWN; ถ้าค่าสูงและ persistence ผ่านเกณฑ์ → CAUTION; ถ้าสูงกว่าฐานส่วนบุคคลและ duration เพิ่มขึ้น → เพิ่มเหตุผลประกอบ; ถ้าข้อมูลปลายทางเก่า → STALE/UNAVAILABLE

## 5.7 Persistence/Hysteresis/Cooldown

Persistence ลด spike

Hysteresis ลดการสลับสถานะ

Cooldown ลด alert fatigue

## 5.8 Explainability

ทุก decision ควรมี decision, confidence, reason_codes, freshness และ sample size ที่เกี่ยวข้อง

# 6. Destination Assessment

รับ destination → หา AirSentinel node ที่ valid/ใกล้ → ตรวจ distance, last_seen, sensor health → อ่าน current/trend → คำนวณ caution → ส่งผลพร้อมเหตุผลและ freshness หาก node offline/stale ต้องระบุ unavailable/stale

# 7. Mobile/Watch

| Feature | Purpose | Priority |
| --- | --- | --- |
| Current Environment | local + area | MVP |
| Destination Assessment | ปลายทาง | MVP |
| Symptom Event | บันทึกอาการ | MVP |
| Exposure History | ย้อนหลัง | Phase 2 |
| Personal Pattern | association | Phase 3 |
| Device Health | battery/sensor/firmware | MVP |
| Privacy Control | sync/share | MVP |

Watch แสดง Normal/Caution/High/No Data และควรหลีกเลี่ยงคำว่า SAFE เพราะ low concern ไม่ได้หมายความว่าปลอดภัยทางการแพทย์

# 8. Backend & Database

ใช้ Modular Monolith + Serverless: Lambda/Kinesis สำหรับ ingestion/alert, FastAPI สำหรับ Core API, InfluxDB สำหรับ time-series และ PostgreSQL สำหรับ users, events, privacy และ decisions

| Endpoint | Purpose |
| --- | --- |
| GET /nodes/{id}/telemetry | ล่าสุด |
| GET /nodes/{id}/history | ย้อนหลัง |
| GET /alerts | alerts |
| GET /dashboard/ranking | ranking |
| POST /nodes/{id}/threshold | threshold |
| WS /ws/realtime | real-time |

| Table | Purpose |
| --- | --- |
| devices | อุปกรณ์ |
| exposure_events | exposure |
| symptom_events | อาการ |
| personal_baseline | baseline |
| patterns | patterns |
| decision_events | decisions |
| users/privacy | identity/permissions |

# 9. Security, Privacy & Medical Safety

MQTT TLS

least privilege/RLS

location minimization

ไม่ส่ง symptom ไป public dashboard

encryption at rest/in transit

retention + ถอน sync

แยก device identity

| CAN | MUST NOT |
| --- | --- |
| environmental caution | วินิจฉัยโรค |
| environmental trend | รับประกันไม่เกิด attack |
| symptom event | ยืนยันสาเหตุ |
| environment comparison | สั่งยา |
| historical association | medical probability โดยไม่มี validation |

# 10. Testing & Validation

## 10.1 Unit Tests

parser/unit conversion

threshold

persistence

hysteresis

deduplication

freshness

comparison

baseline

privacy

## 10.2 Integration

Personal Device → MQTT/TLS → AWS IoT → Ingestion → DB → FastAPI → Mobile และ Station → MQTT/TLS → DB → Destination API → Personal Device

## 10.3 Fault Injection

| Fault | Expected |
| --- | --- |
| Internet unavailable | local sensing/caution ทำงาน |
| Node offline | unavailable/stale |
| PM invalid | ไม่สร้าง PM caution |
| API timeout | ไม่ใช้ข้อมูลเก่าเป็น current |
| Rapid spike | persistence/hysteresis |
| Repeated event | cooldown |
| Battery low | device warning |

## 10.4 Field Validation

เปรียบเทียบ personal device กับ reference/validated monitor ในสภาพเดียวกันเพื่อประเมิน bias, drift, repeatability และ response time

## 10.5 User Validation

เปรียบเทียบการตัดสินใจของผู้ใช้เมื่อดูค่า PM อย่างเดียวกับเมื่อใช้ Aeris และวัดความเข้าใจสถานะ เหตุผล freshness และข้อจำกัด

# 11. MVP Implementation Plan

| Phase | Scope | Deliverable |
| --- | --- | --- |
| MVP-1 | Portable + local caution | hardware/firmware |
| MVP-2 | AirSentinel integration | destination assessment |
| MVP-3 | Event/exposure | data pipeline |
| MVP-4 | Personal pattern | association + confidence |
| Research | Predictive modeling | เมื่อมีข้อมูลและ validation เพียงพอ |

# 12. Technical Risks & Known Flaws

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| sensor error | High | calibration/reference |
| area ≠ personal | High | local + area |
| stale data | High | data-age contract |
| false alerts | Medium/High | persistence/hysteresis/cooldown |
| alert fatigue | High | group/escalate |
| small dataset | High | sample size + delay |
| privacy leakage | High | RLS/minimization |
| low concern ≠ safe | Critical | avoid SAFE wording |
| battery/size | Medium | limit sensors/optimize |
| medical overclaim | Critical | non-diagnostic + validation |

# 13. Technology Stack

| Layer | Technology |
| --- | --- |
| Portable | ESP32-S3 + PM + T/RH |
| Security | ATECC608A-class |
| IoT | MQTT 5.0/TLS |
| Cloud | AWS IoT Core |
| Ingestion | Lambda + Kinesis |
| API | FastAPI/Python 3.12 |
| Time-series | InfluxDB 2.x |
| Relational | PostgreSQL 16 |
| Mobile | React Native |
| Web | React 18/Mapbox/Recharts |
| Deployment | Docker/ECR/ECS Fargate |
| CI/CD | GitHub Actions |
| Monitoring | CloudWatch/Grafana |

# 14. Engineering Acceptance Criteria

invalid sensor data ต้องไม่สร้าง decision ที่อาศัย sensor นั้น

stale data ต้องแสดง stale/unavailable

ทุก decision ต้องมีเหตุผล

ห้ามใช้ SAFE เป็นคำรับรองทางการแพทย์

Pattern ต้องแสดง sample size/uncertainty

AI accuracy ต้องมี test set และ metric

แยก environmental status, device health และ medical boundary

# 15. Conclusion

Aeris ถูกกำหนดให้เป็น personal environmental exposure และ decision-support system มากกว่า personal air monitor จุดเพิ่มคุณค่าคือการเชื่อม local exposure กับ area context, duration, personal baseline, data quality และ explainable decision แต่ข้ออ้างว่าให้คุณค่ามากกว่า personal monitor ยังต้องพิสูจน์ด้วย field validation และ user study